1、进口血球仪

- 白细胞分类：五分类。 - 检测参数：≥40项参数。 - 检测速度：白细胞检测≥100标本/小时。 - 采用高精度的陶瓷旋转阀分血以保证精度。 - 具有2种以上的进样模式，全自动进样时样本量≤150微升，末梢血样本量≤40微升。 - 白细胞分类必须采用激光光源加细胞染色专用试剂进行，并能定量报告的幼稚粒细胞。 - 血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。 - 具有全自动网织红细胞计数功能，速度大于80样本/小时，并能检测网织红细胞血红蛋白检测功能。 - 具有全自动体液功能，能够进行白细胞的计数和分类，可以提供6个报告参数。 - 具有实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际标准。 - *配置异常标本筛选软件，让异常标本筛选标准化 - 血液分析仪线性范围（静脉血）： WBC; 0-440.0 x 109/L. RBC; 0-8.00 x 1012/L. HCT; 0-60（HCT%）. HGB; 0.0-25.0 x g/dl. PLT; 0-5000 x 109/L. RET%; 0.0-23%. - 血液分析仪精密度（静脉血）： WBC; <3%. RBC; <1.5%. HGB; <1.5%. PLT; <4%.

2、进口尿沉渣仪

1.仪器要求为原装进口。 2.仪器采用半导体激光作为光源,利用流式细胞技术和核酸荧光染色（DNA/RNA） 分子生物学方法进行尿中有形成分的检测分析。 3.检测通道≥2个，有独立细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球杆菌 4.检测项目定量参数≥12个，包括：红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、小圆上皮细胞、精子、酵母样真菌、粘液丝、尿电导率；并能至少提供4个散射图、 2个直方图。 5.除上述报告参数外，还可提供临床信息： 红细胞形态学信息，帮助判断血尿的来源； UTI信息：帮助判断尿路感染的监测和诊断； 电导率分级信息：反映肾功能及尿液浓缩功能。 6．标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。 7．仪器采用全自动进样系统，样品位≥50个，并有手动进样功能。 8．测定速度：≥60标本/小时 9．标本量：手动进样： 0.8毫升 ， 自动进样：1.2毫升 10．数据存储： 5000个样品的存储数据及散射图 11． 质量控制: 24个文件及每个定量参数的300个质控数据。 12．可针对每种有形成分提供配套的高、低两种水平的质控品，确保检测结果准确可信。 13． 可以提供终生免费的远程在线实时质控服务，及时验证检测结果的准确性，在完成室内质控的同时完成室间质评，并在1小时内得到回传结果。 14．可直接与尿液分析仪联机，对结果进行自动交叉互检，减低医院购机成本。 15．中文操作界面，同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。

3、进口酶免仪

一 工作条件 1.1 工作环境 0-40℃，相对湿度≤85% 1.2 电源 220V，50Hz 二 技术规格 2.1 系统软件 2.1.1 软件平台 Windows XP操作系统，三维模拟仿真平台 2.1.2 仪器运行软件 用户操作软件源代码中文化，自动导航界面 2.1.3 局域网络化 软件功能方面有专门的ASTM联网工作模式，硬件方面有 专门的联网接口；可与第三方仪器相连接 2.2 系统性能 2.2.1仪器结构 开放式全自动一体机，符合欧盟IVD法案要求 2.2.2 基本功能 全自动处理96孔板试验的加样、稀释、加试剂、孵育、洗板、转运、结果判读等功能。 2.2.3 *工作模式 实验运行过程中可连续进样、连续进板、随到随做 2.2.4 *运行方式 可进行批量处理；工作列表处理以及 ASTM联网工作模式,可以实现 “拼板”(单板多项) 2.2.5 *96孔板处理板数 每批次可处理96孔板16块以上，并可连续装载 2.2.6 *试验项目组合 可在同一块板上同时进行12种不同的实验 2.2.7 *标本间测量项目不一致 有工作列表模式，项目任选，无需挑选标本 2.2.8 试验运行记录存储 全自动试验过程溯源性，可实时记录加样质量信息，便于诊断故障和医疗事故取证 2.2.9 *安全防护装置全方位安全防护，软件控制安全门锁，防止意外生物危害，声音与报警灯双重报警装置 2.3 工作台面 2.3.1适用微孔板类型 可编程处理平底、U型、V型底等96孔酶标板及DiaMed板、96孔试管架、珠法板、深孔血样存档板、雅培板等板块 2.3.2 台面区域设置 台面的样本区、试剂区、微孔板区以及质控对照区可根据用户需要随意设置 2.3.3 台面监控功能 全台面安全监控，安全引导标本与试剂的装载 2.4 样品处理单元 2.4.1 加样针 加样针数量4根，永久性特氟隆钢针或一次性加样头均可使用， 2.4.2 加样精度 常规条件：CV≤3.5%（10μl时）； CV≤0.75%（100μl时）； 优化条件：CV≤1.5%（10μl时）； CV≤0.40%（100μl时） 2.4.3 加样模式 平行加样模式：每次吸样本或试剂可分配至多块微孔板；最多可分配至6块板 2.4.4 液体感应功能 每一根针均具备独立液体感应功能，可鉴别凝块、气泡等，并可以自动排除气泡。可实时报警并给出相应处理提示，并可记录和追踪加样过程错误 2.4.5 加样定量原理 以精密加样器液压推动方式进行加样定量，使用稳定 2.4.6 *液体感应原理 电容感应技术（ILID）与液面随量跟踪技术， 2.4.7 样本稀释方式 原始试管稀释和微孔板稀释2种模式任选 2.4.8 加样速度 加血清：96个标本加入3块板，仅需12分钟（无需更换针）；分配试剂：60秒/块板 2.4.9 加样针洗涤模式 主动清洗模式，无需更换加样针；加样针内外壁分开清洗，避免内外壁同时冲洗引起的携带污染 2.4．10样本装载量 可根据需要进行设置样本位，并可以连续多批次装载 2.4.11 试剂量监测 具有自动监测试剂量的功能 2.4.12 试剂开放 适应不同的进口和国产试剂 2.4.13 *试剂连续添加功能 试剂量不足时可连续添加而不影响试验的进行 2.4.14 试剂位 ≥30个，用户可以根据需要任意增加 2.5 条形码识别单元激光光源条码扫描系统，可读取样本、试剂、试管架及微孔板条码，并获取相关信息。同时可以区分3种类型：A 有条形码的标本B、无条形码的标本 C、无标本 2.5.1 劣质条码处理方式 可以通过手工输入和重新扫描2种方式来解决 2.6 微孔板转运单元 2.6．1 智能转运臂 四维运作独立机械手，与加样臂分开，旋转角度270度，提重力大于400克，转运速度 任何两点之间的位移小于10秒 *安全防护设计 安全防撞保护设计，避免意外伤害发生 2.7 孵育单元 加热孵育仓位数 6个独立加热孵育位 加热设计原理 上下陶瓷加热，独立密闭加热，避免蒸发和边缘效应发生 孵育温度范围 孵育温度：室温±5-46℃，±0.5℃可调， 室温孵育仓位数 6个独立室温孵育位 2.8 洗板单元 洗板头 8/16针双通道洗板头 残留量 ≤2ul 洗液种类 ≥4种，自动切换，还可连续添加洗液 洗板方法 多达30种洗板程序 液面感应装置 洗板针带液面检测功能，堵针后自动报警 混匀震荡功能，幅度：2-16Hz，可调 独立操控性 洗板单元有独立电源，可单独执行洗板程序 2.9 酶标判读单元 测量通道 测量通道：12+1 通道测量，12个测量通道，（1个参比通道） 波长及读数范围 340-750nm , 0-4.000 OD 测量速度 单波长：≤6秒；双波长：≤8秒 读数分辨率： ≤0.0001 光源 长寿命卤素灯泡 独立操控性 酶标单元有独立电源，可独立执行结果判读步骤 4 基本配置 主机； 电脑；品牌机 软件包；原装软件 打印机； 维修工具一套； 操作手册及维护保养程序。

4、进口血凝仪

- 原装进口 - 测试速度≥50测试/小时，最大检测速度≥100测试/小时 - 检测通道≥6个 - 有独立的急诊位设计 - 有试剂冷藏功能15℃±2℃ - 自动连续进样、吸样温育、吸试剂、分析检测减少误差结果准确，仪器采用旋涡振荡式混匀功能。 - 检测方法学：采用凝固法、发色底物法、免疫比浊分析方法。能开展常规凝血项目及一些特殊项目。 - 凝固法采用散射光比浊加百分比检测方法，不受溶血,黄疸及血粘度的影响 - 具有最多5个项目的随机组合检测能力 - 所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 - 能提供与仪器同一品牌的APTT、PT、Fib试剂及质控品。 - 仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法 - 内置质控文件可以手工输入质控范围,自动提示质控情况 - 采用独立的反应杯，无须特别的磁珠及参比品，降低耗材检测成本。 - 触摸屏操作，直观、简便 - 内置打印机,能直接打印检测结果,标准曲线,质控图和结果 - 封闭式检测系统,能原始管上机,确保操作者的安全